


[bookmark: _GoBack]耳鼻喉科电子鼻咽喉内窥镜维修采购需求
一、采购内容一览表
	序号
	货物或服务名称
	数量（台/套）
或服务期
	交货期/
交付期
	交货地点/
服务地点
	备注

	1
	电子鼻咽喉内窥镜ENF-V4(CHINA)维修
	1
	合同签订之日起_15_日内交至招标人指定地点
	北京电力医院
	



二、技术指标
注：加注“▲”号的条款（如果有），为重要技术指标，每有一项不满足的，评标时将扣减相应分值。
	
序号
	技术内容
	技术要求

	一
	维修标准
	

	1
	视野角
	90°

	2
	视野方向
	0°直视

	3
	景深
	3.5-50mm

	4
	先端部外径
	2.6mm

	5
	插入部外径
	2.9mm

	6
	工作长度
	300mm

	7
	弯曲角度
	向上130°/向下130°

	8
	总长度
	500mm

	9
	NBI
	可用

	二
	适用设备基本信息
	

	1
	产品名称：
	电子鼻咽喉内窥镜

	2
	生产企业：
	奥林巴斯

	3
	型号：
	ENF-V4(CHINA)

	4
	SN号：
	2300689

	5
	注册证号：
	国械注进20162063111

	三
	维修内容
	

	1
	开关
	开关按钮组件

	2
	先端插入组件更换
	NS组件

	三
	其他要求
	

	1
	安装、调试
	投标人应自到货检验合格之日起15日内完成设备的安装调试。

	2
	质量保证期（质保期）
	验收合格之日起 6 个月。

	3
	售后服务（单次故障维修时间）
	如发生故障，单次故障维修时间不得超过3天。



